## Slide 1
SOUTENANCE DE STAGE
Banc de Calibration
Automatisé
Clés Dynamométriques Mt Alpha V1+
Moussa Hamza
Stage chez ONE-TOO
Génie électrique et Informatique Industrielle
2026
1

## Slide 2
PLAN
Plan de la Présentation
01
Introduction & Contexte
Présentation ONE-TOO et projet
02
Problématique & Objectifs
Banc Actuel vs Futur Banc automatisé
03
Architecture du Système
Matériel et logicielle
04
Sous-systèmes Clés
Mécanique, motorisation, mesure
05
Sécurités & Cycle
Sécurités et fonctionnement
06
Bilan & Conclusion
Compétences et perspectives
2

## Slide 3
01. INTRODUCTION
ONE-TOO : Contexte Industriel
L'Entreprise
Société industrielle implantée à Carros, crée en 1971
Automatisme
Mécanique
Métrologie
Certifications
Qualité
Automobile
Couple
Le Projet
Conception d'un banc de calibration automatisé pour clés dynamométriques Mt Alpha V1+, conforme à la norme ISO 6789-1:2017
Équipe
~15
Localisation
Carros (06)
3

## Slide 4
01. INTRODUCTION
ONE-TOO : Contexte Industriel
4

## Slide 5
01. INTRODUCTION
ONE-TOO : Contexte Industriel
Accessoires interchangeables avec détection
Automatique (rallonges)
Affichage led (verte/rouge)
Vibreur et avertisseur sonore
Bouton ON / OFF
Poignée Ergonomique :
Longueur : 200 mm
Largeur : 37 mm
- Poids : 365 grammes
Batterie Li-ion interchangeable
- Autonomie : Jusqu’ à 6h
- Temps de charge : 1h
2500€ - 3500€
* Dégressif en fonction de la quantité
5

## Slide 6
01. INTRODUCTION
ONE-TOO : Contexte Industriel
3000€ - 4000€
* Dégressif en fonction de la quantité
Bargraph 8 leds 3 couleurs(rouge,orange,vert)
Vibreur et avertisseur sonore
Accessoires interchangeables avec détection automatique (rallonges,cliquets)
Batterie Li-ion interchangeable
- Autonomie : Jusqu’ à 6h
- Temps de charge : 2h
Poignée Ergonomique :
Longueur : 250 mm
Largeur : 40 mm
- Poids : 650 grammes
Écran Oled 1.4’ associé à
un bouton multi-directionnel
Incertitude Couple et Angle
1% pleine échelle
6

## Slide 7
02. PROBLÉMATIQUE
Le Banc Actuel : Limites
Temps de Test Excessif
2h25 par clé → Faible productivité
Dépendance Opérateur
Répétabilité non optimale, variations inter-opérateurs
Risques d'Erreurs
Lecture, saisie, positionnement manuels
Traçabilité Limitée
Enregistrements partiels, suivi difficile
Productivité Actuelle
2
clés/jour
~8
objectif/jour
Capteur VISA
Support
torsion
Chariot transversal
pour le chargement
Corps d’épreuve
Boitier
(traitement
du signal)
Afficheur
7

## Slide 8
02. OBJECTIFS
Objectifs du Futur Banc Automatisé
Gain de Temps
Réduire le temps de test de 2h25 à ~1h par clé
-70%
de temps gagné
Conformité ISO
Respect strict de la norme ISO 6789-1:2017
100%
conforme
Répétabilité
Mesures reproductibles, indépendantes de l'opérateur
±0.5%
précision
Traçabilité
Rapports automatiques avec horodatage complet
Auto
génération
Sécurité
Protection complète de l'opérateur et du matériel
Multi
sécurités
Productivité
Augmenter le nombre de clés traitées quotidiennement
x4
productivité
8

## Slide 9
02. OBJECTIFS
Objectifs du Futur Banc Automatisé
Schéma de principe du banc : côté 4-40 Nm à gauche, côté 20-200Nm à droite.
NB : image généré par un outil d’IA
9

## Slide 10
03. ARCHITECTURE MATÉRIELLE
Architecture du Système
Automate Siemens
Cœur du pilotage : gestion cycle, sécurités, communication PC
Moteur Faible Couple
Plage : 4 - 40 Nm
Haute précision petite plage
Moteur Fort Couple
Plage : 20 - 200 Nm
Couples élevés
Vérin Électrique
Positionnement butée : 3 positions (AV, MIL, AR) avec fins de course
Capteurs TOR
Capot, AU, clé, FDC, température
Capteurs Analogiques
Couplemètres (0-10V)
Communication
Ethernet TCP/IP
Échange rapide données, supervision PC, génération rapports
Alimentation Puissance
230V
Alimentation Commande
24V DC
10

## Slide 11
04. ANALYSE FONCTIONNELLE
Décomposition Fonctionnelle
Fonction Globale
Assurer automatiquement la vérification et la calibration d'une clé dynamométrique Mt Alpha V1+, dans des conditions sécurisées et conformes à la norme ISO 6789-1:2017
Fonctions Critiques
Sécuriser le banc
Appliquer le couple
Mesurer le couple
Fonctions Principales
Vérifier la clé (ISO)
Calibrer la clé (BT/Wifi)
Analyser les résultats
Fonctions Complémentaires
Communiquer avec PC
Enregistrer mesures
Afficher informations
11

## Slide 12
04. SOUS-SYSTÈMES
Sous-systèmes Clés
Mécanique
Maintenir la clé sans jeu
Positionner la butée
Limiter efforts parasites
Gérer 3 positions vérin
Positions: AV+AR = Calib | MIL = Vérif
Motorisation
Faible Couple
4 - 40 Nm (BT/Wifi)
Fort Couple BT
40 - 200 Nm
Fort Couple Wifi
20 - 200 Nm
Montée progressive
Retour zéro
Mesure
Lire couple réel (en Nm)
Stabiliser la mesure
Détecter incohérences
Stocker les valeurs
Information
IHM opérateur intuitive
PC supervision
Transmission BT/Wifi
Rapports automatiques
12

## Slide 13
05. SÉCURITÉS
Système de Sécurité
Arrêt d'Urgence
Coupure immédiate alimentation moteurs et vérin
Capot de Protection
Bloquage cycle si capot ouvert
Détection Clé
Vérification présence clé avant démarrage
Fins de Course
Surveillance position vérin AV/AR
Température
Surveillance continue
Surcharge
Protection moteur
Communication
Liaison PC/API
Gestion des Défauts
Capot ouvert → Arrêt immédiat
AU activé → Coupure totale
Clé absente → Cycle bloqué
FDC incohérents → Arrêt + message
Architecture Sécurité
Niveau 1
Capot + AU + Clé
Niveau 2
FDC + Température
Niveau 3
Surcharge + Com
13

## Slide 14
05. CYCLE AUTOMATIQUE
Cycle & Modes de Fonctionnement
Cycle Automatique - 11 Étapes
1
Vérif. sécurités
2
Détection clé
3
Positionnement
4
Sélection moteur
5
Appli. couple
6
Stabilisation
7
Acquisition
8
Calcul ISO
9
Retour position
10
Génération rapport
11
Fin cycle
Vérif. ISO
Position: MIL
3 mesures
20% · 60% · 100%
Calib. BT
Position: AV+AR
12 mesures
4 Nm · 24 Nm · 40 Nm
Calib. Wifi
Position: AV+AR
12 mesures
Points Clés
Retour zéro entre mesures
Stabilisation obligatoire
4 positions: AD, ARD, AG, ARG
Décision conforme/non conforme
20 Nm · 120 Nm · 200 Nm
14

## Slide 15
06. BILAN
Bilan & Compétences Développées
Compétences Techniques
Automatisme
Cycle industriel, sécurités, système automatisé
Métrologie
Norme ISO 6789-1:2017, précision couple
Analyse Fonctionnelle
Structuration besoin → fonctions techniques
Compétences Transversales
Autonomie
Rigueur
Communication
Résolution
Limites de l'Étude
Phase conception uniquement
Programmation automate à venir
Validation industrielle future
15

## Slide 16
CONCLUSION
Une Expérience
Enrichissante
Ce stage a permis de poser les bases solides pour le développement d'un banc de calibration moderne, fiable et conforme aux normes internationales.
Une expérience qui a renforcé mon projet professionnel dans l'automatisme industriel et m'a permis de gagner en compétences, autonomie et confiance.
Analyse Fonctionnelle
Complète et structurée
Sécurités Intégrées
Multi-niveaux
Cycle Automatique
11 étapes définies
Merci pour votre attention
Hamza Moussa | Stage ONE-TOO | 2026
16