## Slide 1
I.U.T. NICE - CÔTE D'AZUR
Département G.E.I.I.
Année 2025-2026
SOUTENANCE DE STAGE
Banc de Calibration Automatisé
Clés Dynamométriques Mt Alpha V1+
Moussa Hamza
Génie Électrique et Informatique Industrielle
Stage chez ONE-TOO
2026

## Slide 2
Plan de la Présentation
PLAN
01
Introduction & Contexte
Présentation ONE-TOO et projet
02
Problématique & Objectifs
Banc Actuel vs Futur Banc automatisé
03
Architecture du Système
Matériel, logicielle et communication
04
Analyse Fonctionnelle
Sous-systèmes clés et logigrammes
05
Sécurités & Cycle
Sécurités et fonctionnement
06
Budget & ROI
Enveloppe budgétaire et rentabilité
07
Bilan & Conclusion
Compétences et perspectives

## Slide 3
01. Introduction
ONE-TOO : Contexte Industriel
L'Entreprise
Société industrielle implantée à Carros, créée en 1971
~15 collaborateurs
Spécialisée en automatisme, mécanique et métrologie
ISO 9001
ISO 6789
Le Projet
Conception d'un banc de calibration automatisé pour clés dynamométriques Mt Alpha V1+
Conforme à la norme ISO 6789-1:2017
Automatisation
Clients & Secteurs
Secteurs industriels exigeants :
• Automobile
• Aéronautique
• Assemblage critique
Carros (06)

## Slide 4
01. Introduction
La Clé Mt Alpha V1+
Bluetooth / WiFi
Communication sans fil
Affichage LED
Verte / Rouge selon conformité
Batterie Li-ion
6h autonomie | 1h charge
Ergonomique
200mm × 37mm | 365g
2500€
- 3500€
Dégressif selon quantité
Vibreur + signal sonore
Accessoires interchangeables
Détection automatique
WiFi
BT

## Slide 5
02. Problématique
Le Banc Actuel : Limites
Temps de Test Excessif
2h25
par clé → Faible productivité
Dépendance Opérateur
Répétabilité non optimale
Variations inter-opérateurs
Risques d'Erreurs
Lecture, saisie, positionnement manuels
Traçabilité Limitée
Enregistrements partiels
Suivi difficile
Productivité Actuelle
2
clés/jour
→
8
objectif/jour
Processus manuel : montage, mesures, calibration, validation, rapport

## Slide 6
02. Objectifs
Objectifs du Futur Banc Automatisé
Gain de Temps
Réduire le temps de test
-70%
2h25 → ~1h par clé
Conformité ISO
Respect strict norme
100%
ISO 6789-1:2017
Répétabilité
Mesures reproductibles
±0.5%
Indépendant opérateur
Traçabilité
Rapports automatiques
Auto
Horodatage complet
Sécurité
Protection complète
Multi
3 niveaux de sécurité
Productivité
Augmentation capacité
x4
Clés traitées/jour

## Slide 7
03. Architecture
Architecture Système & Communication
Architecture Matérielle
Automate Siemens S7-300
Cœur du pilotage : cycle, sécurités, communication
Moteur Faible Couple
4 - 40 Nm
Haute précision petite plage
Moteur Fort Couple
20 - 200 Nm
Couples élevés
Vérin Électrique
Positionnement butée : 3 positions (AV, MIL, AR) avec fins de course
Alimentation
230V Puissance
24V DC Commande
Communication
Ethernet TCP/IP
Échange rapide données
Capteurs
TOR
Capot, AU, Présence, FDC
Analog.
Couplemètres 0-10V
Architecture Communication PC ↔ API
PC Supervision (MAÎTRE)
Lancer cycles
Visualiser mesures
Générer rapports
Envoyer consignes
Ethernet TCP/IP
← Données
Consignes →
Protocole Siemens S7 Communication
Automate S7-300 (ESCLAVE)
Piloter actionneurs
Gérer sécurités
Acquisition capteurs
Traiter données
Détail des Échanges
PC → API
• Programme (Vérif/Calib)
• Plage de couple
• Paramètres ISO
• Lancement cycle
API → PC
• Mesures couple (Nm)
• États du cycle
• Résultats ISO
• Messages d'erreur
Logiciel : Siemens TIA Portal / STEP 7 Professional

## Slide 8
04. Analyse Fonctionnelle
Décomposition Fonctionnelle
Fonction Globale
Assurer automatiquement la vérification et la calibration des clés dynamométriques Mt Alpha V1+, dans des conditions sécurisées et conformes à la norme ISO 6789-1:2017
Fonctions Principales
Positionner et maintenir la clé
Appliquer un couple contrôlé
Mesurer le couple réel
Analyser les résultats
Fonctions Complémentaires
Communiquer avec PC
Enregistrer les mesures
Générer les rapports
Afficher informations
Fonctions Critiques
Sécuriser le banc
Vérifier la clé (ISO)
Communiquer avec PC
Calibrer la clé

## Slide 9
04. Sous-Systèmes
Sous-systèmes Clés
Mécanique
Maintenir la clé sans jeu
Positionner la butée (3 positions)
Limiter efforts parasites
Gérer positions vérin : AV+AR = Calib | MIL = Vérif
Motorisation
Faible Couple
4 - 40 Nm
BT / WiFi
Fort Couple BT
40 - 200 Nm
Triphasé
Montée progressive | Retour zéro
Mesure
Lire couple réel (en Nm)
Stabiliser la mesure
Détecter incohérences
Stocker les valeurs
Couplemètres : signaux 0-10V ou digitaux
Information
IHM opérateur intuitive
PC supervision et rapports
Transmission BT / WiFi
Rapports automatiques

## Slide 10
05. Architecture API
Architecture Automate & Logigrammes
Modules Logiciels S7-300
Module Sécurités
Module Vérin
Module Moteurs
Module Mesure
Module ISO
Module Cycle
Module Communication
Entrées / Sorties API
Entrées TOR
• AU_Stop
• Capot_OK
• Clé_Présente
• FDC_AV / AR
Sorties TOR
• Cmd_Vérin_AV/AR
• Moteur_Faible
• Moteur_Fort
• Reset_Alarme
Analogiques : Couple_Mesure (0-10V), Temp_Capteur
Logigrammes Clés du Système
1. Cycle Automatique Complet (10 États)
Principal
État 0 → Vérif. sécurités → Détection → Positionnement → Sélection moteur → Application couple → Stabilisation → Acquisition → ISO/Calibration → Retour zéro → Fin
2. Vérification Sécurités
Critique
7 conditions : Capot, AU, Clé, FDC, Température, Hygrométrie, Communication PC
3. Sélection Moteur & Précharge
Moteurs
Sélection plage → Activation moteur → Précharge → Vérification seuil

## Slide 11
05. Sécurités
Système de Sécurité Multi-Niveaux
Architecture Sécurité
1
Niveau 1 - Critique
Capot + AU + Clé
2
Niveau 2 - Surveillance
FDC + Température
3
Niveau 3 - Protection
Surcharge + Communication
Gestion des Défauts
Capot ouvert → Arrêt immédiat
AU activé → Coupure totale
Clé absente → Cycle bloqué
FDC incohérents → Arrêt + message
Arrêt d'Urgence
Coupure immédiate alimentation moteurs et vérin
Capot de Protection
Bloquage cycle si capot ouvert
Hygrométrie
Surveillance continue
Voyant Tricolore
Signalisation des états
Détection & Surveillance
Détection présence clé
Fins de course vérin AV/AR
Surveillance température
Liaison PC/API

## Slide 12
05. Cycle Automatique
Cycle & Modes de Fonctionnement
Cycle Automatique - 11 Étapes
1
Vérif. sécurités
2
Détection clé
3
Positionnement
4
Sélection moteur
5
Appli. couple
6
Stabilisation
7
Acquisition
8
Calcul ISO
9
Retour position
10
Génération rapport
11
Fin cycle
Points Clés : Retour zéro entre mesures | Stabilisation obligatoire | 4 positions : AD, ARD, AG, ARG
Modes de Fonctionnement
Vérification ISO
Position : MIL
3 mesures
20% · 60% · 100%
4 Nm · 24 Nm · 40 Nm
Décision conforme/non conforme
Calibration BT
Position : AV+AR
12 mesures
4 positions × 3 points
20 Nm · 120 Nm · 200 Nm
Calibration WiFi
Position : AV+AR
12 mesures
4 positions × 3 points
20 Nm · 120 Nm · 200 Nm

## Slide 13
06. Budget & ROI
Enveloppe Budgétaire & Rentabilité
Coût du Matériel
Motoréducteur faible couple
350 €
Motoréducteur fort couple
450 €
Variateurs de vitesse (×2)
500 €
Vérin électrique / actionneur
200 €
Glissière linéaire
120 €
Capteurs (FDC, température, capot, AU)
200 €
Coffret électrique + câblage
350 €
Adaptateurs clés BT / WiFi
150 €
Sous-total Matériel
2 360 €
Coût des Études
Étude mécanique (20h)
550 €
Étude électrique (15h)
412,50 €
Programmation automatisme (30h)
825 €
Développement IHM / PC (15h)
412,50 €
Mise au point et essais (15h)
412,50 €
Sous-total Études
2 612 €
Total Général du Projet
4 972 €
Matériel 2 360 € + Études 2 612 €
Retour sur Investissement
Temps actuel
3h25
par clé
Temps objectif
1h15
par clé
Économie par clé
~60 €
Clés traitées/an
~100
Économie annuelle
~6 000 €
Coût actuel/clé
89,38 €
Coût futur/clé
34,38 €
Amortissement en moins d'1 an
Projet économiquement rentable
Productivité : Clés/Jour
Avant
2
Après
6-7

## Slide 14
07. Bilan
Bilan & Compétences Développées
Compétences Techniques
Automatisme
Cycle industriel, sécurités, système automatisé
Métrologie
Norme ISO 6789-1:2017, précision couple
Analyse Fonctionnelle
Structuration besoin → fonctions techniques
Limites de l'Étude
Phase conception uniquement
Programmation automate à venir
Validation industrielle future
Compétences Transversales
Autonomie
Rigueur
Communication
Résolution
Perspectives
Développement et programmation automate
Tests et validation sur banc réel
Amélioration interface supervision
Optimisation précision et temps de cycle

## Slide 15
CONCLUSION
Une Expérience Enrichissante
Ce stage a permis de poser les bases solides pour le développement d'un banc de calibration moderne, fiable et conforme aux normes internationales.
Analyse Fonctionnelle
Complète et structurée
Sécurités Intégrées
Multi-niveaux
Cycle Automatique
11 étapes définies
Une expérience qui a renforcé mon projet professionnel dans l'automatisme industriel
Merci pour votre attention
Hamza Moussa | Stage ONE-TOO | 2026